## Slide 1: MEDIDA DA EFICIÊNCIA QUÂNTICA PARA UM SENSOR DE IMAGEM CMOS COM TECNOLOGIA 3T-APS.
Laboratório OptiMa-UFAM
Manaus-AM
2018
Adriano Jorge Mendonça Loureiro
Orientador: Dr. Eduardo Cotta
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM
Apoio:

## Slide 2: Sumário
Objetivos
Introdução
Sensores de Imagem
  CCD
  CMOS
  Pixel CMOS 3T-APS
Modelamento
Metodologia
Resultados
Conclusão

## Slide 3: Objetivos
Propor um método para medir a eficiência quântica de um sensor de imagem do tipo CMOS 3T-APS;
Obter a curva da eficiência quântica para o sensor de imagem do CHIP IR2.

## Slide 4: Introdução
A câmera digital é um dispositivo muito utilizado atualmente e seu principal componente é o sensor de imagem;
O sensor de imagem é responsável absorver fótons e convertê-los em elétrons.
A eficiência quântica representa a facilidade com que o sensor de imagem converte os fótons absorvidos em cargas elétricas.

## Slide 5: Sensores de Imagem
O Pixel absorve certa quantidade de fótons transformando-os em um sinal elétrico que é interpretado por um circuito específico.

## Slide 6: Matriz de Píxeis
O Pixel representa a menor unidade, na qual se identificada uma cor [1]

## Slide 7: Qualidade de um Pixel
  SNR (Signal Noise Ratio) – Relação de amplitude entre sinal medido e ruído;
  DR (Dynamic Range) – é a faixa de intensidade de luz de operação do pixel;
  Eficiência Quântica – Relação entre a quantidade de elétrons gerados e o número de fótons absorvidos.

## Slide 8: Sensores CCD
Charge-Coupled Device - Utiliza um capacitor MOS como elemento fotossensível de cada pixel,
A arquitetura mais utilizada é a Interline Transfer.

## Slide 9: Sensores CMOS
Tecnologia de fabricação mais comum, na qual pode-se fabricar uma extensa gama de componentes eletrônicos.
São os sucessores dos dispositivos CCD.
O principal tipo é o CMOS APS
Pixel 3T-APS, layout simplificado [4] .

## Slide 10: Comparando as duas Tecnologias
Vantagens CMOS
Menor consumo de energia;
Menor custo de produção;
Melhor método de seleção de píxeis;
Maior velocidade de leitura;
Maior miniaturização;
Vantagens da CCD
Maior sensibilidade óptica;
Menor ruído;

## Slide 11: O CHIP IR2
O chip IR2 foi fabricado com tecnologia CMOS e possui duas matrizes de 64 pixeis do tipo CMOS 3T-APS, distribuídas em 8 linhas por 8 colunas.
Micro-Fotografia do CHiP IR2 com detalhe na matriz de pixelis utilizados no trabalho [2] .

## Slide 12: Matriz de Píxeis 3T-APS
Uma matriz de píxeis 3T-APS de um sensor de imagem é controlada através do seletor de linha e do seletor de coluna, os dois trabalham em conjunto para seleção e controle dos píxeis.
Matriz de píxeis CMOS 3T-APS [3] .

## Slide 13: Pixel 3T-APS funcionando em modo Linear
Ciclo de operação do sensor APS [Autor]
Carga do Fotodiodo;
Exposição do Pixel ;
Liberação do Sinal de Saída.

## Slide 14: Pixel 3T-APS funcionando em modo Linear
Quanto maior a luminosidade, maior a tensão fotogerada.
Descarga do fotodiodo de acordo com a intensidade de luz incidente [5].

## Slide 15: Pixel (0,0) do Chip IR2 Operando em modo Linear
Resposta para excitação com comprimento de onda de 633nm , 1m e 3mW , 8mm.

## Slide 16: modelamento
Fotodiodo de Junção N+P polarizado reversamente.
FOTODIODO
Os tipos mais comuns de fotodiodos utilizados em píxeis são: N+P e P+N;

## Slide 17: CAMADA DE DEPLEÇÃO
LARGURA DE UMA JUNÇÃO PN
CAPACITÂNCIA DE UMA JUNÇÃO PN
Considerando o fotodiodo como uma junção do tipo N+P (Nd>>Na) e (VR>>vbi) a capacitância do fotodiodo pode ser obtida por,

## Slide 18: Técnica de Dupla Amostragem para Cálculo da Tensão Fotogerada
Na técnica de dupla amostragem mede-se a tensão nas duas fases (reset e exposição), depois os dois valores são subtraídos,

## Slide 19: Corrente Foto-Gerada pelo Fotodiodo N+P
De, , para a descarga do fotodiodo, pode se escrever,
A corrente foto-gerada será então,

## Slide 20: Corrente Fotogerada no Pixel
PIXEL 3T-APS.
CORRENTE TOTOGERADA

## Slide 21: Número de Elétrons Gerados e
Com a corrente fotogerada é possível calcular o número de elétrons livres gerados:
Com a potência óptica incidente na área fotoativa do pixel é possível calcular o úmero de fótons incidentes :
Po = Potência incidente na área fotoativa do pixel;
λo = Comprimento de onda incidente;
h = constante de Planck, h=6,626x10-34 [m2.kg.s-1];
c = velocidade da luz, c=3,0x108 [m/s].
e = 1,6x10-19C

## Slide 22: Número de Fótons Absorvidos
Quando os elétrons incidem na superfície sensível do fotodiodo alguns deles sofrem reflexão devido aos diferentes índices de refração entre as interfaces.
Reflexão dós fótons incidentes no fotodiodo do Pixel .

## Slide 23: Número de Fótons Absorvidos
Coeficiente de Absorção do Silício [8].
Variação do comprimento de absorção do Silício de acordo com o comprimento de onda do fóton incidente.
Largura da camada de depleção.
α é o coeficiente de absorção do silício.
D é a profundidade da camada de depleção formada no fotodiodo do chip IR2 que é do tipo N+P.

## Slide 24: Eficiência Quântica
A eficiência quântica será a razão entre o número de elétrons gerados e o número de fótons absorvidos.
Ne = Número de elétrons gerados;
Nphabs = número de fótons absorvidos

## Slide 25: Metodologia para Medida da Eficiência Quântica
Excitar os píxeis com os seguintes comprimentos de onda.
Calcular o número de fótons absorvidos;
Obter a tensão fotogerada;
Calcular o número de elétrons gerados a partir da corrente fotogerada.
Obtenção da eficiência quântica para cada comprimento de onda.

## Slide 26: Configuração do Teste
Montagem experimental para medida da eficiência quântica [Autor]
Arranjo experimental para o laser de hélio-neônio 633nm.
Gabarito para controle do diâmetro do feixe incidente.

## Slide 27: Número de Fótons Incidentes
VDD | 3,22 | V | Tensão de alimentação dos píxeis.
tint | 100,00 | µs | Tempo de integração.
Ptotal | 1,95 | mW | Potência incidente.
dfeixe | 8,00 | mm | Diâmetro do feixe incidente no chio IR2.
Afeixe | 50,24 | mm2 | Área do feixe incidente no chip IR2.
P/A | 0,04 | W/mm2 | Potencia total distribuída na área do feixe incidente.
lpixel | 10,00 | µm | Aresta do pixel.
fill | 56 | % | Fator de preenchimento do pixel.
Po | 2,17E-06 | W | Potência incidente na área sensível do pixel.
λo | 633,00 | nm | Comprimento de onda.
Eo | 3,00E-19 | J | Energia do fóton.
Etint | 2,17E-10 | J | Energia incidente durante o tempo de integração
Nph | 7,26E+08 |  | Número de fótons incidentes.
𝑃𝑜=2,17𝑥10−6 W
Feixe de luz incidindo no fotodiodo [Autor]
𝑁𝑝ℎ=7,26𝑥108 fótons

## Slide 28: Número de Fótons Absorvidos
nSiO2 | 1,46 |  | Índice de refração do SiO2.
RSiO2 | 0,03 |  | Coeficiente de reflexão entre ar e SiO2
Rsi | 0,35 |  | Coeficiente de reflexão entre SiO2 e Silício.
Na | 2,12E+17 | m-3 | Concentração de portadores majoritários do silício tipo P.
alpha | 3,20E+03 | cm-1 | Coeficiente de absorção do silício.
D | 0,16 | µm | Camada de depleção.
Nphabs | 4,55E+08 |  | Número de fótons absorvidos.
𝑁𝑝ℎ𝑎𝑏𝑠=4,55𝑥108 𝑓ó𝑡𝑜𝑛𝑠

## Slide 29: Calibração dos Parâmetros para Medição da Tensão Fotogerada
Visualizar o funcionamento dos píxeis em condição de escuro total, ou seja, ausência de luz.
Selecionou-se o pixel (0,0) da matriz fazendo-o operar dentro do tempo de ciclo de 600µs, sendo 100µs para o tempo de carga e 500µs para o tempo de exposição.
Com osciloscópio, mediu-se a tensão de saída nas seguintes condições: escuro, 0,5mW, 1mW e 2mW.

## Slide 30: Tensão de Saída do Pixel (0,0)
Aplicação de luz com comprimento de onda de 633nm.
Pixel (0,0) descarregando no escuro e com aplicação de 500µW, 1mW e 2mW [Autor].

## Slide 31: Leitura da Tensão Fotogerada dos 64 Píxeis na Ausência de Luz
Leitura dos 64 píxeis em condição de escuro.

## Slide 32: Resultados para 633nm
Tensão Fotogerada (Volts)
Corrente Fotogerada (nA)

## Slide 33: Resultados para 633nm
número de elétrons gerados (x106)
Carga elétrica gerada (pC)

## Slide 34: Resultados para 633nm

## Slide 35: Análise do Resultado
O resultado encontrado está dentro de um intervalo esperado para este tipo de sensor, pois, os dispositivos encontrados no mercado fabricados com a mesma tecnologia apresentam resultados semelhantes.
Curva EQ de sensores fabricados com tecnologia similar [9,10,11].

## Slide 36: Conclusões
Apesar de uma literatura escassa sobre o tema, os resultados encontrados para os comprimentos de onda testados encontram-se em concordância com os valores especificados pelos modelos do mercado.
O método utilizado neste trabalho, apesar de ser comparativamente simples em relação aos encontrados na literatura, obteve resultados satisfatórios.

## Slide 37: Sugestões para Trabalhos Futuros
Estudo do efeito de crosstalk, no qual se estudará a influência de um pixel sobre outro adjacente na matriz;

## Slide 38: Muito Obrigado!!!
Deus em primeiro lugar!
À minha amada esposa
Ao professor orientador Eduardo Cotta
À banca pela disponibilidade
À UFAM e OptimaLab pela infraestrutura empregada
A todos que de alguma forma, direta ou indiretamente, contribuirão para conclusão deste trabalho.

## Slide 39: Referências Bibliográficas
[1] índice de refração do silício. Disponível em <https://pt.slideshare.net/herculys/radiologia-digital-51405480>. Acessado em 27 de novembro de 2017 as 00h12min.
[2] JUNIOR, Aldemir Silva. CARACTERIZAÇÃO ELETRO-ÓPTICA DO RUÍDO DE UM SENSOR DE IMAGEM NO MODO LOGARÍTMICO EM TEMPERATURAS CRIOGÊNICAS. 2016. 81f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal do Amazonas, Amazonas.
[3] M. Bigas, E. Cabruja, J. Forest, J. Salvi; “Review of CMOS image sensors”, Micro- electronics Journal 37, 433{451 (1997).
[4] Anatomy of the Active Pixel Sensor Photodiode. Disponível em <https://micro.magnet.fsu.edu/primer/digitalimaging/cmosimagesensors.html>. Acessado em 09 de junho de 2017 as 21h17minh.
[5] CRUZ, Carlos A. Moraes, SIMPLIFIED WIDE DYNAMIC RANGE CMOS IMAGE SENSOR WITH 3T APS RESET-DRAIN ACTUATION. Tesi (Doutorado em Engenharia Elétrica), Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2014.
[6] Wilson, F.B. Hawkes; Optoelectronics, an introduction referency. 3th Edition. Nova York, 1998.
[7] Traditional Correlated Double Sampling Method for Noise Reduction. Disponível em <http://lsi.epfl.ch/page-64063-en.html>. Acessado em 20 de junho de 2017 as 18h11min.
[8] FURTADO, André Santos de Oliveira. Fabricação e Caracterização de Sensor de Pixel Ativo com Tecnologia NMOS de Porta Metálica. 2009. 64p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação, Campinas.

## Slide 40: Referências Bibliográficas
[9] Curva QE do sensor CMOS EV76C661. Disponível em: <https://www.cloudynights.com/topic/382234-testing-next-generation-cmos-sensor/>. Acesso em: 14 de Novembro de 2017 as 23h58min.
[10] Quantum Efficiency of Monochrome Cameras. Disponível em: <https://www.thorlabs.com/NewGroupPage9_PF.cfm?ObjectGroup_ID=4024>. Acesso em: 16 de Novembro de 2017 as 22h31minh.
[11] Palakodety, Atmaram. CMOS ACTIVE PIXEL SENSORS FOR DIGITAL CAMERAS: CURRENT STATE-OF-THE-ART. 2007. 70p. Dissertation ( M.sc). Univerity of Northe Texas, Texas.
[12] DICK, R. H., WECKLER, G. P., “Integrated Arrays of Silicon Photodetectors for Image Sensing”, IEEE Transactions on Electron Devices, v. ED-15, n. 4, pp. 196-201, Apr. 1968.
[13] P. Nobel, Self-Scannedimage detectorarrays, EEE Transactionson Electron Devices (1968).

## Slide 41: Apêndice A - Junção P-N

## Slide 42: Polarização da Junção P-N
SEM POLARIZAÇÃO
COM POLARIZAÇÃO REVERSA

## Slide 43: Apêndice B – Transistor FET
NMOS

## Slide 46: Apêndice C - Algorítimo para Leitura do Pixel
//escolhe o pixel
digitalWrite(2,1); //A0
digitalWrite(3,1); //A1
digitalWrite(4,1); //A5
digitalWrite(5,1); //AC0
digitalWrite(6,1); //AC1
digitalWrite(7,1); //AC2
//Conrole do pixel escolhido
void loop() {
digitalWrite(8,0);
digitalWrite(9,0);
digitalWrite(10,0);
delayMicroseconds(timereset); //tempo de reset
digitalWrite(8,1);
delayMicroseconds(timeexpo); //tempo de exposição
}

## Slide 47: Pixel CMOS 3T-APS
Os píxeis 3T-APS presentes no chip IR2 são formados pelo fotodiodo P-N, pelo transistor de RESET, pelo transistor de BUFFER e pelo transistor de seleção de linha.
Esses Píxeis são controlados
Esquema eletrônico do pixel 3T-APS [Autor] .

## Slide 48: Metodologia
Mensuração da corrente fotogerada a partir da tensão em cada pixel.
Calcular o número de elétrons Gerados
Determinação do número de fótons incidentes através do comprimento de onda e da potência da luz incidente.
Cálculo do número de fótons absorvidos, considerando o coeficiente de absorção e a reflexão nas interfaces.
Representação da Obtenção do dados [Autor]

## Slide 49: Capacitância de junção do Fotodiodo
O fotodiodo presente no pixel 3T-APS comporta-se como uma capacitância variável em função da camada de depleção.
Quando chave S1 é acionada a tensão VR é carregada na capacitância Cph até Vd(t) = VR. Depois, S1 é desligada fazendo com Vd(t) decaia ao longo do tempo.
Comportamento capacitivo do fotodiodo [Autor].

## Slide 50: Modelamento Fase de Reset do Pixel 3T-APS
Circuito dos píxeis 3T-APS presentes no chip IR2 [Autor]

## Slide 51: Fase de Exposição do Pixel 3T-APS
Circuito dos píxeis 3T-APS presentes no chip IR2 [Autor]